货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：生物安全柜

项目编号：FJSJJGYY-S2020-004

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 5 月13 日

- 第一章 投标人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：生物安全柜 项目编号：FJSJJGYY-S2020-004 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（投标人须提供有效的法人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章），原件备查。 （2）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，须提供《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械的经营备案凭证》，②所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》复印件(如有注册登记表应提供）。证件必须在有效期内。 （4）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | - 投标文件需要提供的内容（包含但不限于）： 1、报价表 2、供货范围清单 3、售后服务承诺 4、资格证明文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证，产品注册证等） 5、法人代表授权书原件及身份证复印件 6、用户名单（与所报设备同型号的设备用户），附上近3年的中标通知书、采购合同或发票复印件等。【若有】 7、产品彩页资料 注：投标文件需采用胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章以及法人授权代表签字。 |
| 4 | 投标文件递交地址：福州市鼓屏路116号建邦大厦306室【设备科】 接收人：洪工 投标截止时间：[2020年5月20日] [17:00]（北京时间） |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付70%合同款，余款待设备验收合格并运行正常满三个月后7天内付清。 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，投标人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 9 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 10 | 本次询价采购的产品的免费保修为不少于2年。 |

第二章 采购项目一览表及技术要求

一、采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 |

二、采购项目技术要求：

生物安全柜基本技术参数：【预算4.8万元】

（1）分类：B2型，100%外排

（2）外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm

（3）*内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm×600mm×660mm

（4）*台面距离地面高度≥770mm

（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：≥1270m3/h

（7）额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）*过滤效率：送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）使用人数：1—2人