货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：干式激光成像仪及多功能自助打印系统

项目编号：FJSJJGYY-S2020-005

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 5 月 22 日

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：干式激光成像仪及多功能自助打印系统 项目编号：FJSJJGYY-S2020-005 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（报价人须提供有效的法人营业执照等复印件并加盖报价人单位公章），原件备查。 （2）报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①报价人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；报价人为经销商的，须提供《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械的经营备案凭证》，②所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》复印件(如有注册登记表应提供）。证件必须在有效期内。 （4）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | - 报价文件需要提供的内容（包含但不限于）： 1、报价表（如需使用耗材，必须提供耗材报价） 2、供货范围清单 3、售后服务承诺 4、资格证明文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证，产品注册证等） 5、法人代表授权书原件及身份证复印件 6、用户名单（与所报设备同型号的设备用户），附上近3年的中标通知书、采购合同或发票复印件等。【若有】 7、产品彩页资料 注：报价文件需采用胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章以及法人授权代表签字。 |
| 4 | 报价文件递交地址：福州市鼓屏路116号建邦大厦306室【设备科】 接收人：洪工 报价截止时间：[2020年5月29日] [11:00]（北京时间） |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付70%合同款，余款待设备验收合格并运行正常满三个月后7天内付清。 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 9 | 报价要求：报价人应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括与医院HIS系统的接口费、现场搬运或上架及运输等伴随服务、税金等一切相关费用），请潜在报价人酌情报价。 |
| 10 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 11 | 本次询价采购的产品的免费保修为不少于1年。 |

第二章 采购项目一览表及技术要求

一、采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式激光成像仪及多功能自助打印系统 | 1项 | 2万元 | 2万元 |

二、采购项目技术要求：

- 干式激光成像仪及多功能自助打印系统招标参数：

- 基本配置要求：室内≥3台干式激光成像仪，室外≥1套自助打印系统（配≥2台自助报告、胶片打印机）

- 2、技术要求：

- （1）、干式激光成像仪、自助打印系统和胶片为统一品牌；

- （2）、服务器：具备双机备份，CPU4核，内存≥16GB，硬盘≥16TB；

- （3）、胶片打印机：空间分辨率(像素≤45um)，胶片打印速度（14X17英寸≥120张/小时，首张打印速度≤1分钟），打印片槽≥3个，灰阶≥14位；

- （4）、胶片：灰雾度(Dmin)≤0.30，最高密度(Dmax≥2.40)；

- （5）、基本条件:胶片打印机、液晶屏、硬盘的大小等均具备